医院血液冷藏箱

1.精确微电脑温度控制，温度范围2°C~8°C，箱内温度能恒定控制在4士1°C范围内，上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1°C.

2.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警。

3.双重系统断电记录温度数据(数字显示记录，记录仪水久记录)。

4.设有防高温和防低温机械温控器，可以保证血液安全。

5.容积600L以上。

医用低温保存箱

微电脑电子温控器，LED数码温度显示，显示精度0.1°C，箱内温度-20~-40°C可调，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池故障报警等多种报警功能。报警方式声、光报警。

机械门锁+锁鼻，机械门锁一把钥匙开一把锁，锁鼻可外挂锁;

3.有效容积40OL以上。

全自动单双级综合水机

产水量:一级纯水:2000L/h二级纯水:1000L/h.

二、拟购置设备的重要条款(“”号参数)

三、拟购置设备的其他参数(含可维护性)

(1)源水水质:市政自来水管网水源。

(2)产品水用途:一级纯水用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等;二级纯水用于蒸汽发生器。

(3)工作范围:水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

(4)产水水质标准:产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理第1部分:管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≥15us/cm(25°C)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≥5us/cm，硬度≥0.02mmoL/等指标。

(5)系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可选配远程监控，并具有纯水机控制及远程监控系统软件著作权登记证书。系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态(水质、流量、压力等)，整个控制系统具备自动功能(自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等)。

6)主要工艺流程:采用“预处理+单/双级反渗透+纯水恒压供水”工艺

(7)运行方式:系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

全自动高压蒸汽灭菌器

有超温自动保护装置:

有防干烧保护装置:

3、有超压白动泄放装置;

4、有过流保护装置:

5、有漏电保护装置:

6、有安全连锁装置:新型的压力温度双重安全联锁，设备起压后，门无法代开。

7、有门检测装置:只有灭菌器门关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽

8、容积100升以上。

